浙江大学环境与资源学院实验室安全管理条例

第一章 总 则

- 为保障学院实验室安全，确保教学、科研等各方面工作的顺利开展，根据《浙江大学消防安全管理规定》、《浙江大学实验室安全管理办法》、《浙江大学实验室安全责任追究办法(试行)》、《浙江大学消防安全责任追究实施办法（试行）》等文件的要求，结合学院实际情况制定本条例。

- 学院成立实验室安全工作领导小组，全面负责学院的实验室安全管理工作。

组长：学院院长和党委书记

副组长：学院党政班子全体成员

成员：各研究所所长、实验教学中心主任

第二章 安全责任体系

- 学院贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”原则，逐级建立实验室安全责任体系，确定各级、各个实验室房间的安全责任人，履行安全工作职责。

- 学院下属安全责任承担单位及职责归属。

学院下属安全责任体系分为三级。第一级：研究所和实验教学中心，安全责任承担者为各单位安全责任人和安全管理人。第二级：各实验室每个房间的安全责任人（共同使用同一房间的教师同为该房间安全责任人），房间安全责任人必须为教职工。第三级：各实验室工作人员，包括参加实验室工作和教学实验的学生（为直接安全责任人）。

各研究所负责人是该研究所实验室安全责任人，其职责为：负责该研究所安全责任体系的建立和规章制度（包括操作规程、应急预案、实验室准入制度、值班制度等）的建设，组织、督促相关人员做好实验室安全工作；组织、督促教师做好科研和实验项目安全状况的申报工作；定期、不定期开展检查，并组织落实安全隐患整改；根据上级管理部门的有关通知，做好安全信息的汇总、上报等工作。各研究所分管副所长是该研究所实验室安全管理人，负责协助该研究所负责人做好相关安全工作。

各实验室安全责任人负责该实验室安全，其职责为：负责该实验用房安全日常管理工作；结合科研实验项目的安全要求，负责健全实验用房相关安全规章制度，落实值班制度；建立该实验用房内的物品管理台帐（包括设备、试剂药品、剧毒品、气体钢瓶、病原微生物台帐等）；根据实验危险等级情况，负责对该实验用房工作人员进行安全、环保教育和培训，对临时来访人员进行安全告知；定期、不定期搞好卫生和检查，并组织落实安全隐患整改；结合科研实验项目的安全要求，做好该实验用房安全设施的建设和管理。

在研究所（实验室）学习、工作的所有人员均对实验室安全工作和自身安全负有责任。须遵循各项安全管理制度，做好科研和实验项目安全状况自我申报工作，严格按照实验操作规程或实验指导书开展实验，配合各级安全责任人和管理人做好实验室安全工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生。

第三章 安全管理主要内容

- 各所（室）应加强对相关师生（特别是初次进入实验室的人员）的安全、环保教育，学习了解有关安全与卫生管理规章制度、安全与卫生知识以及紧急情况下的应急处理常识。所有学生进入实验室进行科研前，除了解普通实验室安全知识（包括了解实验室安全应急程序，知晓应急电话号码、应急设施和用品的位置，掌握正确的使用方法等内容）并通过学校相关部门组织的实验室安全环保教育考试外，需学习《浙江大学实验室安全手册》相关内容，签订《实验室安全管理承诺书》后，方可进入实验室工作。

- 实验室应根据不同情况，有针对性地做好各类安全管理工作。

（一）危险化学品的使用和管理

1. 严格按照《浙江大学危险化学品安全管理办法》和《浙江大学化学品统一采购实施细则》的规定以及学校有关管理文件领取、保管和使用化学危险品。

2. 按需领取各类化学试剂，设计实验时，在能够达到实验目的前提下，应尽量不使用或少使用管制类化学品，以减少安全隐患。学生在初次使用危险化学品进行实验前，教师应安排详细的指导，介绍安全操作方法及有关防护知识。

3. 领取、使用、储存剧毒化学品及第一类易制毒化学品过程中必须严格遵守“双人收发、双人运输、双人使用、双人双锁保管”的五双制度，取用后，立即将此类物品放回保险柜（或带双锁装置的冰箱）。剧毒化学品及第一类易制毒化学品管理人其中一位必须是教师。

4. 实验人员要严格执行危险化学品安全管理各项规定，安全使用、安全操作，并及时做好实验记录。在实验中，对于剧毒化学品、第一类易制毒化学品、爆炸品的使用须逐次逐条双人记录；易制爆化学品的使用须逐次逐条记录，其他化学品允许按包装规格一次性登记。

5.按照《浙江大学实验气体使用管理实施细则》使用和管理实验气体。重视危险性气体（氢气、笑气、乙炔、乙烯、氨气、液化石油气、氯气、硅烷、一氧化碳等）的使用和存放场所的安全工作。高压钢瓶须有固定设施以防倾倒，易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风。对于涉及有毒、易燃易爆气体的场所，必须配备必要的气体泄漏检测报警装置。气体管路须有标识，并经常检漏。实验完毕，必须关闭总阀。不得使用过期、未经检验和不合格的气瓶。

6. 使用和储存易燃、易爆物品的实验室应根据实际情况安装通风装置，严禁吸烟和使用明火，实验室应有“严禁烟火”的警示牌，配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施，并有明显标志。

7. 专用的化学药品存放室应保持通风。不同类别试剂应分类存放，尤其是氧化剂与易燃、易爆物品不得混放；酸碱等腐蚀性试剂不得混放；其它可能引起剧烈化学反应的试剂不得混放。实验室内不准存放大桶危险化学品，走廊等公共区域不准存放、堆放化学品。

8. 严禁私自从外单位购买、获取剧毒品、各类易制毒化学品，严禁私自将剧毒品、第一类易制毒品等危险化学品转让给外单位，杜绝发生因使用、管理不当而造成的各类安全事故。

（二）生物类实验安全管理

1. 按照 《浙江大学实验室生物安全管理办法》以及学校有关管理文件执行。

2. 开展病原微生物实验研究的范围须通过校实验室处上报审批。各实验室必须严格按照申报批准的项目内容进行实验，严禁私自扩充实验项目。实验相关人员须通过生物安全知识培训，获取《生物安全实验室上岗证》。从事病原微生物实验的单位必须建立健全安全管理体系文件, 并对执行情况进行记录；承担检查和维护实验设施与设备、控制实验室感染等职责。

3. 开展实验动物相关工作，实行许可证制度，包括：实验动物生产许可证、实验动物使用许可证、实验动物从业人员上岗证、动物实验技术人员资格认可证等。从事实验动物饲育和动物实验的单位必须建立相关的管理制度及操作规程，加强安全管理，防止实验动物安全事故发生。

4. 生物类实验室废弃物（包括动物残体等）应用专用容器收集，进行高温高压灭菌后处理。生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品应统一收集和处理，不得丢弃在普通垃圾箱内。

（三）辐射安全管理

1. 按照《浙江大学辐射安全与防护管理办法》以及学校有关管理文件执行。

2. 各涉源实验室须取得“许可登记”方能开展相关工作，放射工作人员必须参加指定医疗单位的职业病体检、政府环境主管部门举办的辐射安全与防护知识培训，定期接受个人剂量监测（3个月一次），持证上岗。

（四）网络信息安全管理

- 按照《浙江大学校园网络安全管理条例》以及学校有关管理文件执行。

- 信息安全是指信息的保密性、完整性、可用性、抗否认性和可控性的保持和维护。各研究所、实验室应增强信息安全的意识，注意保护教学科研活动中实验技术参数、观测数据、实验分析结果及新的科学发现等资料。

- 加强计算机的安全管理，建立病毒防护系统并不断加以更新，重要的数据资料应定期进行备份。

- 有关涉密的地图、文件、资料的制作、保管、使用、传输等须按照《浙江大学保密工作条例》执行，不得在与互联网连接或未采取保密措施的计算机上制作、传输和存储秘密信息。

（五）实验室水电安全管理

1. 实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

2. 实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

3. 除非工作需要并采取必要的安全保护措施，空调、电热器、计算机、饮水机等不得在无人情况下开机过夜，化学类实验室内不得使用明火电炉，需要使用明火电炉必须《浙江大学实验室明火电炉使用管理办法》规定执行。

4. 在有电加热、电动搅拌、磁力搅拌及其他电动装置参与的化学反应及反应物后处理运行过程中、生物工程实验过程中，实验人员不得擅自离开工作设备、更不能无人值守。

5. 实验室内不得使用电茶壶、热得快、油汀等类似家用大功率用电器。

6. 实验室要杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象，要定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故。

（六）实验室废弃物排放管理

- 按照《关于规范实验室试剂和废弃物分类标识工作的通知》要求以及学校相关规定规范实验废弃物的处置管理以及分类与标识工作。

- 在实验过程中产生的废气、废液、废渣、粉尘等应尽可能回收，不能让其自由扩散到自 然环境中。各实验室必须结合安全、卫生值日制度，指定专人负责收集、整理、存放、监督、检查有毒、有害废气、废液、废固的处理工作，做到及时清理实验废弃物。各相关实验室至少每星期清理废弃物两次（定期按规定移送化学废弃物）。实验室化学废弃物收集容器上必须粘贴由实验室与设备管理处设计的标签（可在物资中心领取），并逐条详细填写。化学废弃物须分类存放，定期移送，不得大量积聚。不要对自己不了解的化学废弃物进行合并（混合）操作。

- 对于实验使用后多余的、新产生的或失效（包括标签丢失、模糊）的危险化学品，实验室负责将各类废弃物品分类收集（不准将有混合危险的物质放在一起）、贴好标签后及时送学校废弃物中转站，并配合管理人员做好称量、登记等工作。

- 对于实验产生有毒、有害、有味气体的实验室，首先应采取措施进行有效的吸附、吸收、中和等处理，并安装吸附型或分解型的通风柜。实验产生的废气排放时应达到国家相关排放标准。

- 对于剧毒化学品、易制爆化学品或无法直接由处置厂家处置的废旧化学废弃物，各实验室应优先考虑采用科学、安全的方法进行无害化处理，转变成可处置的普通化学废弃物后再送储。

- 无法进行无害化处理的剧毒化学品、第一类易制毒化学品及含这两类化学品废弃物的处置，须经安全保卫处和实验室与设备管理处审核同意后，按照学校相关要求进行处理。

- 实验仪器设备的使用和管理按照《浙江大学仪器设备资产管理办法》和学校相关管理文件执行。

（一）仪器设备的管理

1. 各实验室要加强对各类仪器设备的管理，定期维护、保养各种仪器 设备及安全设施，并保留记录到相应设备报废。对于冰箱、高温加热、高压、高辐射、高速运动等有潜在危险的仪器设备尤其要加强管理；对于精密仪器、大功率仪器设备、使用强电的仪器设备要保证接地安全，并采取严密的安全防范措施，对于服役时间较长的设备以及具有潜在安全隐患的设备应及时报废，消除安全隐患。

2. 各实验室要制订本实验室各类仪器设备的操作规程，并加强本实验室工作人员的业务和安全培训，严格按照操作规程开展实验教学和科研工作。

3. 对于实验室所使用的各种特种设备，应根据国家和学校相关规定执行。对于自制设备，要充分考虑安全因素，严格按照设计规范和国家相关标准，由具备资质的设计人员设计，并委托具有相应资质的生产单位制造，防止安全事故的发生。

（二）加热设备的管理

实验室加热设备的管理严格按照《浙江大学实验室常用加热设备安全管理规定》要求执行。注意：实验室烘箱、电阻炉等加热设备的正常使用年限为12年，到期后要求各实验室及时报废。对于需要过期使用此类设备的实验室，需按相关要求向有关部门提出申请，经审批同意后方能继续使用。

（三）冰箱的管理

实验室冰箱的管理严格按照《浙江大学实验室冰箱安全管理规定》要求执行。注意：实验室内不具防爆性能的冰箱不得用于储藏易燃易爆物品；冰箱使用年限一般为12年，对超过使用年限但状态良好确需继续使用的冰箱需每年进行状态确认，最多可延长4年，之后必须作报废处理。

（五）大型仪器使用安全管理

1. 大型、贵重、稀缺的精密仪器应建立以技术岗位责任制为核心的管理制度，由专人负责保管、安装调试，以免影响仪器精密度或造成损坏。

2. 操作人员必须经培训上岗，并按照仪器操作规程使用大型仪器设备。学生上机实验等必须在实验室工作人员指导下进行。

3. 使用大型仪器必须按规定和格式要求填写“仪器使用登记本”，及时登录实验室处“大型仪器管理系统”进行使用、维修登记，以便学校进行大型仪器使用效益统计和维修费用审核。

4. 注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生。

- 加强实验室内务管理。

1. 每个办公室、实验室房间须落实安全与卫生工作责任人，房间名称、责任人、联系电话等信息，需统一制牌置于明显位置，便于督查和联系。确保实验室信息牌上的信息真实完整。

2. 实验室应保持清洁整齐，仪器设备布局合理，建立经常的清扫制度，不得在实验室堆放杂物、停放自行车和电动车。

3. 实验室必须妥善保管消防器材和防盗装置，并定期检查。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物。

4. 各所（室）所有房间需有一套备用钥匙，存放在单位办公室或物业管理处。钥匙的配发、管理由实验室主任负责，不得私自配置钥匙或给他人使用。使用电子门禁的大楼和实验室，应对各类人员设置相应的级别，对于门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续。

5. 严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，不得让与工作无关的外来人员进入实验室，不得在实验室内睡觉过夜和进行娱乐活动等。

6. 各所（室）需按规定配备必需的劳保、防护用品，以保证实验人员的安全和健康，并督促实验室工作人员根据需要穿戴各类防护用具。

- 实验室如有盗窃和意外事故发生，应及时处置，保护好现场，报告学院安全工作领导小组组长或相关人员以便向保卫处及实验室处等上级单位汇报。事故发生所在单位应写出事故报告，交学院安全工作领导小组组长或相关人员。如有必要，还应配合保卫处及实验室处等上级单位进行调查和处理。

第四章 安全检查与隐患整改

- 实验室安全、卫生检查监督机制。

在学院安全工作领导小组指导下，学院下属各单位每月至少进行一次实验室安全、卫生检查监督。检查内容主要包括实验室设备布置与运行安全状况、卫生、水电安全、冰箱与烘箱使用管理、危险品使用与保管、化学与生物废弃物（气、液、固态物）的处置、排污管理、气体钢瓶安全、放射性安全等。对于自查中发现的安全隐患，各实验室必须严格按要求及时进行整改，以保持实验室安全运行。

在学院下属各单位自查的基础上，学院安全工作领导小组将根据实际情况，每年组织不少于四次全院范围的消防安全和实验室安全大检查，以加强安全监督、检查的力度。对于安全隐患排查中发现的问题，学院将以口头（或电话）或电子邮件（E-mail）的方式通知各级安全责任人或安全管理人，向各单位发出安全通报和安全整改通知，各单位必须严格按要求进行整改。

除定期的实验室安全、卫生检查外，学院将进行不定期实验室安全巡查，发现安全隐患及应注意防范之处，及时通过电话或Email形式向有关人员进行安全隐患通报，切实做好以防为主，防消结合，杜绝安全事故的发生。

- 实验室违规行为记分管理制度。

学院实验室安全工作领导小组对未发生事故但存在安全隐患的部分不安全行为或已发生事故但损失轻微的行为采取记分管理，记分单位为实验室，记分周期为12个月，满分为12分，从1月1日起计算。依据违规行为的严重程度，处以12分、6分、3分、2分、1分的分值记分，详见表1。

| 序号 | 记分内容 | 记分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在开展加热、高温、高压等危险性实验室时，无人值守的（超过15分钟无人在场） | 12分 |  |
| 2 | 晚上22:30至次日早上7:00、节假日等特殊时段开展实验无人值守的 | 12分 |  |
| 3 | 化学废弃物倒入下水道、卫生间的 | 12分 |  |
| 4 | 违规操作导致安全事故，尚未造成严重损失的 | 12分 |  |
| 5 | 使用超期服役、故障或破损设备导致事故，尚未造成严重损失的 | 12分 |  |
| 6 | 未按照相关规定规范管理、使用剧毒品和第一类易制毒品的 | 12分 |  |
| 7 | 在实验区存放食物或有烧煮食物、饮食、吸烟等现象 | 6分 |  |
| 8 | 消防通道堵塞或遮挡消防设施的 | 6分 |  |
| 9 | 使用明火电炉、油汀、电取暖器等违章电器的 | 6分 |  |
| 10 | 在不符合相应安全要求的场所或违规从事动物或高致病性病原微生物实验室的 | 6分 |  |
| 11 | 留宿实验室的 | 6分 |  |
| 12 | 烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品的 | 6分 |  |
| 13 | 可燃性气体与氧气等助燃气体混放，且无防护措施的 | 6分 |  |
| 14 | 违章使用接线板：放置地上、串接、万用孔插座或空调/饮水机/烘箱等大功率设备无专用插座的 | 3分 |  |
| 15 | 加热或放热设备（如烘箱、冰箱等）周围放置易燃易爆物品的 | 3分 |  |
| 16 | 白天出现漏水事故（水溢出室外）的 | 3分 |  |
| 17 | 气体钢瓶未固定的 | 3分 |  |
| 18 | 未按照规定规范管理、使用危险化学品，实验室大量存放化学试剂的（2周以上用量） | 3分 |  |
| 19 | 未按规定处理化学废弃物或生化固废的 | 3分 |  |
| 20 | 使用饮料瓶等存放试剂时，未撕毁原标签并粘贴新标签的 | 2分 |  |
| 21 | 走廊等公共区域堆放试剂瓶等物品的 | 2分 |  |
| 22 | 实验室内存放无关物品，如自行车、电动车、躺椅等的 | 2分 |  |
| 23 | 试剂瓶、烧瓶等敞口放置、叠放的 | 2分 |  |
| 24 | 电吹风、电热枪等用毕，未及时拔除电源插头的 | 2分 |  |
| 25 | 未将仪器设备有指导性的制度、规程上墙的（特别是有危险性的操作） | 2分 |  |
| 26 | 气体管路老化、无标识的 | 1分 |  |
| 27 | 容器无标签或标签不清晰的 | 1分 |  |
| 28 | 充电器使用后未拔下的 | 1分 |  |
| 29 | 气体钢瓶无使用状态标识牌的 | 1分 |  |
| 30 | 卫生不佳或台面脏乱，纸板箱、废旧物品等堆放的 | 1分 |  |
| 31 | 冷凝水管未固定、老化或破损、串接的 | 1分 |  |
| 32 | 实验人员未穿实验服，实验室内穿拖鞋、短裤的 | 1分 |  |

1.实验室一次有两个以上违规行为的，应分别计算，累加分值。相同违规行为出现多处的，均以基准分的2倍为标准，不再重复记分。

2.记分周期内，实验室累积记分达到12分的，发放《环资学院安全隐患告知书》。实验室安全责任人和实验室的实验人员学习实验室安全规章制度和相关知识，并在一周内参加并通过实验室安全知识考试。未在规定时间通过实验室安全知识考试的，或拒不参加考试的，将对实验室进行停业整顿，并发放《环资学院安全隐患限期整改通知书》。

3.记分周期内，实验室两次累积记分达到12分的，发放《环资学院安全隐患限期整改通知书》，并通报批评，要求限期整改，直至安全隐患消除。

4.记分内容包括但不限于以上32条，在学校各项安全检查通报中的安全隐患也计入本记分系统。

5.对违规行为记分有疑议的，可向学院实验室安全工作领导小组申请复议，经讨论决定予以维持、变更或撤销相应记分。

- 实验室如发现存在安全隐患，应及时向学院和实验室负责人、保卫处、实验室处报告，并采取措施进行整改。在安全隐患消除之前，不得开放使用实验室。对安全隐患隐瞒不报或拖延上报的，学校将对相关责任人进行严肃处理。

- 各单位要积极配合学校相关职能部门的各类安全检查，对教育行政主管部门和公安机关消防机构、公安派出所、学校安全保卫处、实验室设备与管理处提出的各类火灾和安全隐患，应及时予以核查、消除。

第五章 责任追究

- 因未尽职责或管理不当等工作失误而造成实验室安全事故的，除依据学校有关规定对事故责任人和相关人员追究相应责任外，同时视情节严重，给予取消参加各类评奖评优、升职升级，聘岗津贴B降级或停发，赔偿相应经济损失等处罚；如直接安全责任人为学生，给予取消各类评奖评优资格等处罚。

- 已收到《环资学院安全隐患限期整改通知书》1次的，责令该实验室安全责任人和直接安全责任人作出书面检查，给予通报批评、取消一年内各类评奖评优资格。

- 已收到《环资学院安全隐患限期整改通知书》2次的，责令该实验室安全责任人和直接安全责任人作出书面检查，给予通报批评、取消一年内各类评奖评优、升职升级资格。

- 已收到《环资学院安全隐患限期整改通知书》3次及以上的，责令该实验室安全责任人和直接安全责任人作出书面检查，给予通报批评、取消一年内各类评奖评优、升职升级资格，次年岗位津贴B降一级。

- 安全管理违章的处罚措施，视情节轻重可单独处罚，也可合并处罚，具体由学院实验室安全工作领导小组讨论决定。需要给予党纪处分的按照有关规定制定。

- 被处罚人对违规行为记分、处罚或责任追究有疑议的，可向学院实验室安全工作领导小组申请复议，经讨论决定予以维持、变更或撤销相应处理。

第六章 附 则

- 对以上条款未涵盖的安全工作按国家有关实验室和消防安全法律法规和规章制度加强管理。

- 本条例自发文之日起执行，原发《浙江大学环境与资源学院实验室安全管理条例（修订）》（浙大环资〔2016〕5 号）废止。本条例由环境与资源学院实验室安全工作领导小组负责解释。

环境与资源学院

2018年1月2日